粗纤维   日常维护：

一、仪器使用结束放清洗柱，碱酸开关都打开抽空水管再排掉，再用蒸馏水过洗消煮管，干净抹布转圈擦拭下保护套密封圈和料筒座，仪器保持干净，防止试剂腐蚀仪器，影响测试精度及使用寿命

二、注意冬季防冻，避免冷凝管冻裂。可在仪器不使用时用打气筒或洗耳球对冷凝水的  出水口打气，将冷凝管中的水排出。

三、坩埚注意：

1、新坩埚首次使用先进入马弗炉灼烧。每次使用结束用清水泡洗，使用3-5次后进入马弗炉灼烧一次。“冷炉子进 冷炉子出”冷却到室温方可打开炉门，切勿骤冷骤然，

2、坩埚在酸碱消煮后，吸废液之前，请务必把加热器推离坩埚，防止吸完废液加热器还在对空的坩埚加热，造成坩埚破裂

3、加热过程中的坩埚温度高，不能沾到冷水，以免骤冷骤热造成破裂，坩埚在仪器上做完样品，松下手柄后坩埚容易粘连在仪器下保护套上，一定要慢慢松下手柄，小心拿下坩埚

四、加液过程中如遇到加不进液体：

1、在泵体能够正常运转的情况下，首先排除是不是胶管里面进空气形成真空，操作方法：打开水的阀门，上阀打开一个，加液开关打开，把水壶盖子倒过来，胶管朝上，用冲洗瓶往里灌水看水往胶管里面给点压力把空气逼出，能够灌得进去水，再把胶管放回到水壶里面就可以抽了。

2、如第一种方法不行就要检查加液泵的皮碗是否有垃圾吸入导致吸不上水（具体方法联系售后）

五、不吸废液：首先要区分是样品导致还是坩埚导致、还是仪器导致，首先用清洗柱放水，看没有样品的水是否能够吸出，如果能够吸出说明仪器是好的。如果不能吸出检查废液泵。